| CÔNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN BẮC TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN NINH BÌNH NORTHERN ELECTRICAL TESTING ONE MEMBER COMPANY LIMITED NINH BINH ELECTRICAL TESTING CENTER |  |  | # CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do- Hạnh phúc SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence- Freedom- Happiness |
| --- | --- | --- | --- |
| Địa chỉ (addr): Số 02 - Đường Xuân Thành - Phố Khánh Thành - Phường Tân Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình Điện thoại (Tel): 0229.6262 999 |  |  |  |
| # GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CERTIFICATE OF VERIFICATION Số (N0): 7091-328/2022.3ĐT.23 /NPCETC-NB |  |  |  |
| Tên đối tượng: Công tơ 3 pha điện tử |  |  |  |
| (Object) |  |  | Số: 1936035074 |
| Kiểu: DTS27 |  |  | (Serial N0) |
| (Type) |  |  | Năm: 2019 |
| Nơi sản xuất: Hữu Hồng - Việt Nam |  |  | (Year) |
| (Manufacturer) |  |  |  |
| Đặc trưng kỹ thuật đo lường: (Specifications) | Cấp chính xác: 1 (P); 2 (Q) |  |  |
|  | Điện áp: 3 x 220/380 V - 230/400 V ; Dòng điện: 3 x 5(100) A |  |  |
|  | Hằng số công tơ: 400 xung/kW.h(kvar.h) ; Tần số: 50Hz |  |  |
| Nơi sử dụng (Place): Công ty TNHH MTV Điện Lực Ninh Bình |  |  |  |
| Người/Đơn vị sử dụng(User): Công ty TNHH MTV Điện Lực Ninh Bình |  |  |  |
| Phương pháp thực hiện: ĐLVN 39-2019 |  |  |  |
| (Method of verification) |  |  |  |
| Kết luận: Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường |  |  |  |
| (Conclusion) |  |  |  |
| Số tem kiểm định: 21A-008977 |  |  |  |
| (Verification stamp N0) |  |  |  |
| Thời hạn đến (nếu có): 30/09/2026 (*) (Valid until) |  |  |  |
|  |  | Ninh Bình, ngày 11 tháng 09 năm 2023 |  |
|  |  | Date of issue |  |
| Kiểm định viên |  | GIÁM ĐỐC (Director) Phạm Thị Trinh |  |
| (Verified by) Cao Thị Lý |  |  |  |
| (*) Với điều kiện tôn trọng các quy định về sử dụng và bảo quản. |  |  |  |
| (With respectfulness of rules of use and maintenance) |  |  |  |

| Chuẩn, thiết bị sử dụng: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiểu: KP-S3000-24 | Số chế tạo: KP1511268 |  | Cấp chính xác: 0.05 |  |
| Điều kiện môi trường: | Nhiệt độ: 25 oC oC |  | Độ ẩm: 65 % |  |
| Ngày thực hiện: 11/09/2023 |  | Người thực hiện: Cao Thị Lý |  |  |
| KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH |  |  |  |  |
| 1. Kiểm tra bên ngoài: Đạt |  | 3. Kiểm tra đo lường: |  |  |
| 2. Kiểm tra kỹ thuật: |  | 3.1. Kiểm tra không tải |  | Đạt |
| 2.1. Kiểm tra khả năng hiển thị | Đạt | 3.2. Kiểm tra ngưỡng độ nhạy: |  | Đạt |
| 2.2. Kiểm tra khả năng làm việc | Đạt | 3.3. Kiểm tra sai số cơ bản: |  | Đạt |
| 2.3. Kiểm tra độ bền cách điện | / | 3.4. Kiểm tra thanh ghi điện năng: |  | Đạt |
|  |  | 3.5. Kiểm tra thanh ghi công suất cực đại: |  | Đạt |
|  |  | 3.6. Kiểm tra khả năng chuyển mạch thời gian: |  | / |
|  |  | 3.7. Kiểm tra độ trôi của đồng hồ thời gian thực: |  | / |

| STT | Điện áp | Tải (%In) | Pha | Cos (sin) | Sai số (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Wh giao | Wh nhận | varh giao | varh nhận |
| 1 | 220V | Imax | ABC | 1 | 0.005 | 0.025 | 0.050 | -0.002 |
| 2 |  | 100 | ABC | 1 | 0.031 | 0.068 | 0.068 | -0.034 |
| 3 |  | 100 | ABC | 0.5L | 0.084 | 0.125 | -0.030 | -0.022 |
| 4 |  | 100 | ABC | 0.8C | 0.005 | 0.030 | / | / |
| 5 |  | 50 | ABC | 1 | 0.031 | 0.089 | 0.088 | 0.074 |
| 6 |  | 50 | ABC | 0.5L | 0.084 | 0.185 | -0.012 | -0.049 |
| 7 |  | 50 | ABC | 0.8C | 0.000 | 0.058 | / | / |
| 8 |  | 10 | ABC | 1 | -0.027 | 0.153 | 0.050 | 0.111 |
| 9 |  | 10 | ABC | 0.5L | -0.183 | 0.155 | 0.046 | 0.165 |
| 10 |  | 10 | ABC | 0.8C | -0.012 | 0.197 | / | / |
| 11 |  | 5 | ABC | 1 | / | / | / | / |
| 12 |  | Imax | A | 1 | 0.000 | 0.000 | -0.012 | -0.037 |
| 13 |  | 100 | A | 1 | 0.013 | -0.007 | 0.003 | 0.038 |
| 14 |  | 100 | A | 0.5L | 0.078 | -0.032 | -0.117 | -0.017 |
| 15 |  | 50 | A | 1 | 0.035 | -0.009 | -0.012 | 0.074 |
| 16 |  | 50 | A | 0.5L | 0.049 | 0.051 | -0.112 | 0.036 |
| 17 |  | 10 | A | 1 | 0.006 | 0.033 | -0.080 | 0.148 |
| 18 |  | Imax | B | 1 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.050 |
| 19 |  | 100 | B | 1 | 0.015 | 0.075 | 0.038 | 0.073 |
| 20 |  | 100 | B | 0.5L | 0.043 | 0.115 | -0.022 | 0.005 |
| 21 |  | 50 | B | 1 | 0.003 | 0.114 | 0.039 | 0.113 |
| 22 |  | 50 | B | 0.5L | 0.018 | 0.209 | -0.041 | 0.061 |
| 23 |  | 10 | B | 1 | -0.022 | 0.135 | 0.006 | 0.129 |
| 24 |  | Imax | C | 1 | 0.063 | 0.075 | 0.113 | 0.075 |
| 25 |  | 100 | C | 1 | 0.075 | 0.108 | 0.155 | 0.045 |
| 26 |  | 100 | C | 0.5L | 0.193 | 0.273 | 0.040 | -0.182 |
| 27 |  | 50 | C | 1 | 0.066 | 0.126 | 0.213 | -0.002 |
| 28 |  | 50 | C | 0.5L | 0.188 | 0.329 | 0.116 | -0.300 |
| 29 |  | 10 | C | 1 | -0.054 | 0.254 | 0.217 | 0.027 |
| 30 | 230V | 100 | ABC | 1 | -0.183 | 0.126 | 0.088 | 0.045 |
| 31 |  | 100 | ABC | 0.5L | -0.012 | 0.329 | -0.037 | -0.182 |

Niêm phong: 03 chì VN/N62 - TNNB1/23